Jednostavna nabava, evidencijski broj nabave: J-83/25

OBRAZAC BR. 2:  TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK

NARUČITELJ: GRAD LEPOGLAVA, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB 79368224789

PREDMET NABAVE: Nabava opreme i instalacije sustava za mjerenje kvalitete zraka

| Opis robe/ usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (u EUR bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| Nabavka, isporuka i montaža Mjerne stanica za praćenje kvalitete zraka i razine buke sa uključenom dvogodišnjom licencom koja uključuje: • mjerenje zagađivača: CO, CH2O, NO2, SO2, O3 - mjerenje lebdećih čestica: PM1, PM2.5, PM10 • mjerenje meteoroloških podataka: relativna vlažnost, tlak zraka, temperatura zraka - mjerenje razine buke • mogućnost komunikacije: 3G/4G, LoRaWAN • podržana nadogradnja software-a s udaljene lokacije • pogodna za vanjsku montažu i zaštićena od vremenskih utjecaja • pogodna za montažu na stup • napajanje iz gradske mreže 230V • prikaz statusa stanice za kvalitetu zraka putem vanjskog indikatora statusa s tri boje (zelena, narančasta i crvena) - web i mobilna aplikacija (IOS i Android) s licencom u trajanju od 24 mjeseca - web widget za prikaz mjerenih vrijednosti građanima putem web stranice Općine | kom | 1 |  |  |
| Nabavka, isporuka i montaža Vizualizacijskog info panela s prikazom mjernih podataka integriranog s platformom stanice za praćenje kvalitete zraka i buke koji uključuje: - Mogućnost Prikaza podataka iz eksterne aplikacije (npr. kvaliteta zraka, meteorološki podaci itd.) - Mogućnost prikaza javnih obavijesti i upozorenja - Mogućnost daljinskog upravljanje i nadzora sadržaja - Mogućnost prikaza u stvarnom vremenu - Mogućnost integracije s lokalnim senzorima i API vezom - Mogućnost kontrole temperature - automatsko isključivanje pri visokim temperaturama - Mogućnost podešavanja automatskog paljena i gašenja u određenim vremenskim intervalima (timer) - Kućište izrađeno od čvrstog materijala pogodnog na vremenske uvjete - Vodootporna konstrukcija vrata s brtvljenjem za zaštitu IP55 - Prednja zaštita zaslona od kaljenog stakla (otporno na vandalizam) - Zaslon dijagonale s Full HD rezolucijom LED pozadinsko osvjetljenje s mogućnosti automatskog prilagođavanja jačine svjetla ovisno o okolnim uvjetima | kom | 1 |  |  |

| UKUPNO: |  |
| --- | --- |
| PDV 25%: |  |
| SVEUKUPNO: |  |

U ______________, dana __________ 2025. godine

Potpis odgovorne osobe ponuditelja:

______________________________

TEHNIČKI OPIS

Stavka br.1. – Mjerna stanica za praćenje kvalitete zraka i razine buke sa uključenom

dvogodišnjom licencom:

- mjerenje zagađivača: CO, CH2O, NO2, SO2, O3

- mjerenje lebdećih čestica: : PM1, PM2.5, PM10

- mjerenje meteoroloških podataka: relativna vlažnost,  tlak zraka, temperatura zraka

- mjerenje razine buke

- mogućnost komunikacije: 3G/4G, LoRaWAN

- podržana nadogradnja software-a s udaljene lokacije

- pogodna za vanjsku montažu i zaštićena od vremenskih utjecaja

- pogodna za montažu na stup

- napajanje iz gradske mreže 230V

- prikaz statusa stanice za kvalitetu zraka putem vanjskog indikatora  statusa s tri boje (zelena, narančasta i crvena)

- web i mobilna aplikacija (IOS i Android) s licencom u trajanju od 24 mjeseca

- web widget za prikaz mjerenih vrijednosti građanima putem web stranice Grada

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – ponuđeno rješenje udovoljava traženim minimalnim tehničkim zahtjevima – DA/NE

| Mjerna stanica i senzorski moduli moraju zadovoljavati minimalno sljedeće kriterije: | DA/NE |
| --- | --- |
| SENZOR CO -princip: elektrokemijska oksidacija -mjerni raspon koncentracije: 0-10000 ppb - rezolucija: ≤ 10 ppb - minimalni vijek: 2 godine -vrijeme odaziva: ≤ 90 s |  |
| SENZOR CH2O - mjerni raspon koncentracije: 0 do 1000 ppb - vrijeme odaziva: ≤ 120 s - minimalni vijek: 2 godine -rezolucija: ≤20 ppb |  |
| SENZOR NO2 - princip: elektrokemijska oksidacija - mjerni raspon koncentracije: 0-10000 ppb - rezolucija: ≤ 10 ppb - minimalni vijek: 2 godine -vrijeme odaziva: ≤ 90 s |  |
| SENZOR SO2 - princip: elektrokemijska oksidacija - mjerni raspon koncentracije: 0-10000 ppb - rezolucija: ≤ 10 ppb - minimalni vijek: 2 godine -vrijeme odaziva: ≤ 90 s |  |
| SENZOR O3 - princip: elektrokemijska oksidacija - mjerni raspon koncentracije: 0-10000 ppb - rezolucija: ≤ 10 ppb - minimalni vijek: 2 godine -vrijeme odaziva: ≤ 90 s |  |
| LEBDEĆE ČESTICE PM1 - raspon mase koncentracije: 0 do 1000 µg/m³ - rasponi mjerenja: 0,3 - 1,0 µm - vrijeme odaziva: ≤10 s |  |
| LEBDEĆE ČESTICE PM 2.5 - raspon mase koncentracije: 0 do 1000 µg/m³ - rasponi mjerenja: 0,3 – 2,5 µm - vrijeme odaziva: ≤10 s |  |
| LEBDEĆE ČESTICE PM10 - raspon mase koncentracije: 0 do 1000 µg/m³ - rasponi mjerenja: 0,3 - 10,0 µm - vrijeme odaziva: ≤10 s |  |
| SENZOR ZA TEMPERATURU, VLAGU I TLAK ZRAKA Temperatura: - preciznost: ± 0,2 °C (u rasponu 0 do +65 °C) - maksimalna razlučivost: 0,01 °C - raspon: -40 °C do +125 °C Vlaga: - preciznost: ± 2 % RH - maksimalna razlučivost: 0,01 % RH - raspon: 0 do 100 % RH Tlak: - preciznost: ± 0,06 hPa - raspon: 300 do 1200 hPa - maksimalna razlučivost: 0,01 hPa |  |
| SENZOR ZA MJERENJE BUKE - dinamički raspon: 30-130 dB - trenutačni odaziv - razlučivost: 1 dB |  |
| Vanjski indikator statusa mjerne stanice - tri boje: zelena, narančasta, crvena - visina: minimalno 15 cm - promjer: minimalno 5 cm - stupanj mehaničke zaštite: IP65 |  |
| Web i mobilna aplikacija - pružaju sveobuhvatan i fleksibilan sustav za prikaz, analizu i upravljanje podacima senzora - omogućuje vizualizaciju mjerenja, automatizirana upozorenja kao i personalizaciju sučelja, što je posebno korisno za korisnike koji rade s velikim brojem senzora i žele jasnu organizaciju i kontrolu nad svim podatcima Početna stranica/Pregled senzora - web i mobilna aplikacija nude centraliziranju karticu „Senzori“, gdje su prikazani svi podaci s povezanih senzora - na početnoj stranici korisnik vidi trenutne vrijednosti sa svih senzora, uključujući i sažetak te mogućnosti izvoza podataka za trenutni dan Uređivanje prikaza (Edit Board) Korisnik može prilagoditi izgled sučelja putem funkcije „Uređivanje prikaza“ gdje se: - dodaju, uklanjaju ili reorganiziraju pojedini prikazi podataka - vrši preimenovanje ili brisanje trenutni prikaz putem izbornika - sprema prilagodba nakon uređivanja Detaljan prikaz podataka pojedinačnih senzora Korisnik može: - pregledati zadnje mjerene vrijednosti koje senzor šalje - koristiti grafove i tablice, ovisno o odabranom periodu i vrsti pregleda - primijeniti vlastite filtre na grafove/tablice Postavljanje upozorenja (alerts) Za svaki senzor moguće je: - klikom na ikonu alarma postaviti kritične minimalne i maksimalne vrijednosti - primati obavijesti putem e-maila ili SMS-a kada određene vrijednosti prijeđu definirani prag Napredne postavke senzora Pritiskom na izbornik moguće je: - provjeriti signal veze te preimenovati senzor - pristupiti postavkama web widgeta za prikaz mjerenih vrijednosti građanima putem web stranice Grada - uključiti upozorenje o neaktivnosti senzora (npr. ako nije aktivan 1 dan) - preuzeti (download) podatke iz prikaza Organizacija sučelja i senzora Aplikacija nudi organizacijske alate: - korisnik može promijeniti redoslijed kartica i područja - dodati nove prazne zone za prilagodbu prikaza, - organizirati senzore u podstranice (kategorije) – npr. prema lokaciji ili vrsti senzora |  |
| WEB WIDGET - dostupnost web widgeta za prikaz mjerenih vrijednosti građanima putem web stranice Grada |  |
| Održavanje: - min. 24 mjeseca |  |

Stavka br.2. - Vizualizacijski Info Panel za vanjsku uporabu:

Vizualizacijski info panel s prikazom mjerenih podataka integriran s platformom stanice za praćenje kvalitete zraka i buke koji uključuje:

- mogućnost prikaza podataka iz eksterne aplikacije ( npr. kvaliteta zraka, meteorološki podaci itd.)

- mogućnost prikaza javnih obavijesti i upozorenja

- mogućnost daljinskog upravljanja i nadzora sadržaja

- mogućnost prikaza u stvarnom vremenu

- mogućnost integracije s lokalnim senzorima i API vezom

- mogućnost kontrole temperature – automatsko isključivanje pri visokim temperaturama

- mogućnost podešavanja automatskog paljenja i gašenja u određenim vremenskim intervalima (timer)

- kućište izrađeno od čvrstog materijala pogodnog na vremenske uvjete

- vodootporna konstrukcija vrata s brtvljenjem za zaštitu IP55

- prednja zaštita zaslona od kaljenog stakla (otporno na vandalizam)

- zaslon dijagonale s Full HD rezolucijom

- LED pozadinsko osvjetljenje s mogućnosti automatskog prilagođavanja jačine svjetla ovisno o okolnim uvjetima

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – ponuđeno rješenje udovoljava traženim minimalnim tehničkim zahtjevima – DA/NE

| Vizualizacijski Info Panel mora zadovoljavati minimalno sljedeće kriterije: | DA/NE |
| --- | --- |
| KUČIŠTE: - 1930 mm (visina) x 870 mm (širina) x 200 mm (dubina) +/- 10% |  |
| SVJETLOST ZASLONA: - minimalno 2000 nit |  |
| STUPANJE MEHANIČKE ZAŠTITE: - minimalno IP55 |  |
| VELIČINA ZASLONA: - minimalno 55 “ |  |
| OPERATIVNI SUSTAV: - Android OS, procesor minimalno osmojezgreni 2GHz ili ekvivalentan |  |
| KOMUNIKACIJA: - 4G, WiFi i LAN |  |
| RADNA MEMORIJA: - minimalno 3 GB RAM |  |
| INTERNA MEMORIJA: - 8GB |  |
| RADNI UVJETI: - temperatura od -30 do +50C |  |
| RADNA RELATIVNA VLAŽNOST: 5%-95% |  |
| NAPAJANJE: - AC 220V/50Hz, maksimalna potrošnja do 480 W |  |
| STAKLO: - kaljeno staklo otporno na udarce, minimalno 5 mm |  |
| AUTOMATSKO PODEŠAVANJE SVJETLINE: - Da/Ne |  |
| NAČIN INSTALACIJE: - instalacija na ravnu betonsku podlogu |  |
| AUTOMASTSKO ISKLJUČIVANJE PRI VISOKIM TEMPERATURAMA: - Da/Ne |  |
| MOGUĆNOST PODEŠAVANJA AUTOMATSKOG PALJENJA I GAŠENJA U ODREĐENIM VREMENSKIM INTERVALIMA: - Da/Ne |  |